体检车数字 X 线机（DR）设备维修更换配件项目参数调研清单


	产品或（项目）序号
	产品或（项目）名称
	需求参数
	序号
	详细项目
	备注(若不符合请在此栏填写相应参数)

	1
	体检车数字 X 线机（DR）设备维修更换配件项目
	需求参数
	1
	一、项目基础信息

1.项目名称：体检车数字 X 线机（DR）维修更换配件采购项目

2.更换配件清单：

。有线平板探测器 1 套

。DR 采集软件 1 套

。DR 采集电脑 1 台

。医用普通显示器 1 台

3.适配要求：与现有体检车 DR 主机、高压发生器、机架兼容，实现即装即用或标准化对接

4.调研用途：市场询价、参数比对、供应商资质审核
	

	
	
	
	2
	二、分项技术参数要求

（一）有线平板探测器

1.类型与接口：有线平板探测器，接口支持千兆网口 / USB3.0

2.有效成像区域：17×17 英寸（或与原机一致尺寸）

3.像素矩阵：≥3072×3072

4.像素尺寸：≤140 μm
5.灰度等级：≥16 bit

6.DQE（量子探测效率）：≥62%
7.成像速度：从曝光到图像显示≤3 秒

9.校准功能：自带坏点校正、增益校正、均匀性校正

10.质保期：≥12 个月

（二）DR 采集软件

1.系统兼容：支持 Windows 10/11 专业版，与本次采购采集电脑适配

2.对接标准：支持 DICOM 3.0 协议，可对接 PACS、放射工作 list

3.核心功能：

。实时图像采集、预览、后处理（窗宽窗位、缩放、标注、测量）

。曝光参数联动、自动优化

。患者信息录入、查询、打印

6.车载适配：支持断电保护、异常退出恢复

7.授权方式：永久授权，无年费 / 点数限制

8.升级服务：提供终身小版本免费升级

9.培训资料：提供操作手册、安装手册、培训视频

（三）DR 采集电脑（高性能台式）
1.用途：专用于 DR 图像采集、处理、存储

2.CPU：≥Intel i5 四核及以上（或同级别 AMD）

3.内存：≥16GB DDR4

4.硬盘：≥512GB SSD + 1TB HDD

5.显卡：独立显卡，支持多屏显示，满足图像渲染

6.接口：≥2 个千兆网口、≥6 个 USB3.0、HDMI/DP 接口

7.操作系统：正版 Windows 10/11 专业版

8.稳定性：满足 7×24 小时连续运行，适配车载供电波动环境

9.质保期：≥3 年原厂质保

（四）医用普通显示器

1.用途：DR 图像预览、诊断辅助（非诊断级主屏）

2.尺寸：≥24 英寸

3.分辨率：≥1920×1200

4.亮度：≥250 cd/m²

5.对比度：≥1000:1

6.接口：DP + HDMI 双接口

7.护眼低蓝光：支持低蓝光模式，适合长期阅片

8.质保期：≥3年
	

	
	
	
	3
	三、供应商资质参数

1.营业执照、医疗器械经营许可证 / 备案凭证

2.平板探测器医疗器械注册证（Ⅱ 类）
3.平板探测器原厂授权书 / 代理资质
	

	
	
	
	4
	四、商务与服务参数

1.交货周期：签订合同后30天内
2.安装调试：含上门安装、调试、图像校准、联调测试

3.验收标准：按 DR 设备技术规范 + 医院验收流程

4.售后服务响应：市区≤2 小时响应，≤24 小时上门

5.质保范围：含配件、人工、上门、系统重装

6.报价要求：含运费、安装费、税费、培训费总价包干
	



